Augustów, dn. 29 listopada 2019 r.

Dotyczy : Dostawa wyposażenia dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Długoterminowej w Augustowie w ramach projektu „Współpraca na rzecz Wzmocnienia Transgranicznego Systemu Ochrony Zdrowia” LT-PL-3R-220 nr referencyjny 13/ZP/2019

Odpowiadając na zapytania Wykonawców Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Długoterminowej w Augustowie wyjaśnia co nastepuje :

Dotyczy: Zadanie nr 17 – Bezkontaktowy iluminator naczyniowy

Pytanie 1

Czy zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy bezkontaktowy iluminator naczyniowy wykorzystujący technologię „dual light sources 850nm” (podwójne źródło światła) zapewniającą wyświetlanie stabilniejszej i jednolitej mapy naczyń krwionośnych w wyższej rozdzielczości 720x576 (414720 pikseli zamiast 410880 pikseli).

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 2

Zadanie nr 28 - z jakiego materiału mają być wykonane szafki magazynowe ?
Szafki magazynowe mają być wykonane z MDF.

Pytanie nr 3

Zadanie nr 30 – z jakiego materiału ma być wykonana szafka kartotekowa A4 ?

Szafka kartotekowa A4 ma być wykonana z metalu.

Zadanie nr 17 - Bezkontaktowy iluminator naczyniowy

Pytanie nr 4

– Pkt. 5 Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy skaner naczyniowy bez identyfikacji głębokości żył ?

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 5

– Pkt. 6 Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy skaner naczyniowy o rozdzielczości iluminowanego obrazu 854 x 480 pikseli ? Jest to bardzo niewielka różnica względem wymogu Zamawiającego i kompletnie nie zauważalna dla ludzkiego okna przy skanowaniu naczyń.

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 6

– Pkt. 7 Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy skaner naczyniowy z 3 poziomami regulacji jasności obrazu z dwoma poziomami głębokości naświetlania żył ? Regulacja jasności ma na celu dostosowanie do światła otoczenia, a nie głębokości przenikania.

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 7

– Pkt. 14 Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy skaner naczyniowy z trybem zmiany rozmiaru obrazu ma 3 poziomach dla pacjenta dorosłego lub pediatrycznego, trybem regulowania jasności na 3 poziomach, trybem negatywu oraz możliwością wybrania spośród 5 kolorów projekcji bez trybu pomiaru głębokości żył ? Długoletnie badania wykazały, że cechy oferowanego skanera są w pełni wystarczające do znalezienia żył nawet w najtrudniejszych warunkach.

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 8
Zadanie nr 14 Łóżka z materacem piankowym – 18 sztuk
Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy Łózka z materacem piankowym z regulacją leża w zakresie 40 -80 cm ?
Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 9
Zadanie nr 16 Szafki przyłóżkowe – 18 sztuki
Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy szafki przyłóżkowe z blatem środkowym wykonanym z blachy ocynkowanej, malowanej proszkowo ?
Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 10
Zadanie nr 16 Szafki przyłóżkowe – 18 sztuki
Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy szafki przyłóżkowe z wysokością stolika bocznego 109 cm ?
Zamawiający dopuszcza.