Załącznik nr 2

Zadanie nr 1

Meble

L.p.	Opis	Ilość
1.	Szafki czteroszufladowe meblowe	3
2.	Szafka na narzędzia dla konserwatora – konstrukcja metalowa, wyposażona w zamek, 4 przestawne metalowe półki, nośność kaźdej półki przy równomiernie rozłożonym ciężarze ok. 50 kg	1
3.	Krzesełka obrotowe – miękie tapicerowane siedzisko i oparcie, możliwość blokady kąta odchylenia oparcia w wybranej pozycji za pomocą śruby, regulowana głębokość siedziska za pomocą śruby, regulowana wysokość krzesła, regulowana wysokość oparcia za pomocą śruby, wygodne stałe podłokietniki	4
4.	Fotele obrotowe – podwójna warstwa gąbek na siedzisku i oparciu, tapicerka wykonana z trwałej skóry ekologicznej w kolorze beżowym, łatwa w pielęgnacji i czyszczeniu, wysoki zagłówek, zapewniający wygodę i oparcie dla głowy, funkcja blokady siedziska i oparcia, płynna regulacja wysokości siedziska za pomocą amortyzatora gazowego, wytrzymała 5 -cio ramienna podstawa	2
5.	Stoły konferencyjne składane wys. ok. 73,5 cm, szer. Ok 80 cm, dł. ok. 120 cm, materiał powierzchni stołu laminat, podstawa metalowa	14
6.	Krzesła – rama z rur stalowych, podłokietnik z tworzywa sztucznego, tapicerka wykonana z materiału łatwego do dezynfekcji	10
7.	Fotele obrotowe – regulowana wysokość siedziska i oparcia, podłokietniki, obite materiałem odpornym na ścieranie i dezynfekcję	3
8.	Stolik - wymiary ( +/- 10 % ) długość 110 cm, szerokość 89 cm, wysokość 78 cm	1
9.	Fotele - podwójna warstwa gąbek na siedzisku i oparciu, tapicerka wykonana z trwałej skóry ekologicznej w kolorze beżowym, łatwa w pielęgnacji i czyszczeniu, wysoki zagłówek, zapewniający wygodę i oparcie dla głowy, funkcja blokady siedziska i oparcia, płynna regulacja wysokości siedziska za pomocą amortyzatora gazowego, wytrzymała 5 -cio ramienna podstawa	2
10.	Regał do archiwum – regał ocynkowane, 6 półek o nośności minimum 100 kg, półki wykonane z płyty MDF, wymiary ( +/- 10 % ) wysokość 200 cm, szerokość 110 cm, głębokość 45 cm	1
11.	Fotele - podwójna warstwa gąbek na siedzisku i oparciu, tapicerka wykonana z trwałej skóry ekologicznej w kolorze beżowym, łatwa w pielęgnacji i czyszczeniu, wysoki zagłówek, zapewniający wygodę i oparcie dla głowy, funkcja blokady siedziska i oparcia, płynna regulacja wysokości siedziska za pomocą amortyzatora gazowego, wytrzymała 5 -cio ramienna podstawa	2
12.	Stolik - wymiary ( +/- 10 % ) długość 110 cm, szerokość 89 cm, wysokość 78 cm	1
13.	Wersalka – rozkładana, wyposazona w schowek, wymiary ( +/_ 10 % ) wysokość 750 mm, długość 2004 mm, głębokość 720 mm	1
14.	Ławka drewniana do montażu na ścianie	2
15.	Biurka - biurko wykonane z płyty laminowanej w kolorze beżowym, z zastosowaniem obrzeża ABS, wymiary ( +/- 10 % ) : wysokość 75 cm, dł. 110 cm, szerokość 55 cm, szuflada pod blatem biurka : wymiary dł. 67 cm, szerokość 10 cm, głębokość 55 cm ( +/- 10 % ), kontener wymiary ( +/_ 10 % ), wysokość 62 cm, szerokość 36 cm, głębokość 55 cm, 2 półki	6
16.	Biurka - biurko wykonane z płyty laminowanej w kolorze beżowym, z zastosowaniem obrzeża ABS, wymiary ( +/- 10 % ) : wysokość 75 cm, dł. 110 cm, szerokość 55 cm, szuflada pod blatem biurka : wymiary dł. 67 cm, szerokość 10 cm, głębokość 55 cm ( +/- 10 % ), kontener wymiary ( +/_ 10 % ), wysokość 62 cm, szerokość 36 cm, głębokość 55 cm, 2 półki	3
17.	Krzesła prysznicowe – krzesło z oparciem, podłokietnik, siedzisko z masy piankowej, łatwe do utrzymania w czystości, szeroki rozstaw nóżek – bezpieczny z zabezpieczeniem atypoślizgowym	6
18	Szyna sufitowa 10 m	1

Zadanie nr 2

Meble w zabudowie

L.p.	Opis	Ilość
1.	Meble na dokumenty – szafa w zabudowie do dyżurki pielęgniarskiej Komplet nr 1 / Blat roboczy na kształt litery L o długości boków 330cm i 80 centymetrów, szerokości 60 cm, na nóżkach, wykonany z płyty 18mm, na długości 130 cm wykonana nadstawka, na wysokości 35cm. Półka wisząca długości 200cm, szerokość 35 cm, wysokość 40 cm, przegroda 6-półkowa pionowa szerokości 10 cm każda przegroda, zamykana na klucz drzwiczkami lub przegrodą przesuwną. 3 szuflady podblatowe na klawiaturę (umiejscowienie uzgodnione podczas montażu). 4 kontenerki z 1 szufladą zamykaną na klucz i 1 szafką z dwiema półkami, zamykana na klucz. Szafka pod zlew wysokość 80cm, długość 90cm, szerokość 45cm, 2 drzwiczki. Szafa wolnostojąca 200cm wysokości, 160 cm szerokości, głębokość 40 cm, 4 półki w środku, zamykana na klucz. / Komplet nr 2 / - Szafa w zabudowie głębokość 50cm, wysokość 270cm, długość 150cm, 2 drzwi przesuwne, zamykane na klucz, wykonane z płyty wiórowej 18mm, na dole cokół, z 4 półkami, zamykana na klucz. / - lada nadstawką do dyżurki pielęgniarskiej 200cm długości, szerokość 60cm, wysokość 80cm, / - 4 kontenerki z 1 szufladą zamykaną na klucz i 1 szafką z dwiema półkami, zamykana na klucz / - szafka pod zlew wysokość 80cm, szerokość 80cm, głębokość 50cm	2
2.	Meble na akcesoria do sprzątania w zabudowie – szafki metalowe, wymiary ( +/_ 10 % ) wysokość 180 cm, szerokość 80 cm, głębokość 50 cm, szafa wyposażona w przegrodę wewnętrzną, która dzieli przestrzeń na praktyczne sekcje, szafa wyposazona w 6 półek, każda wytrzymująca obciążenie do 25 kg, szafa wyposazona w zamek	1
3.	Meble w zabudowie na leki i sprzęt do pokoju zabiegowego - Zabudowa w kształcie / litery L. Bok dłuższy: na długości 280m szafki wiszące z podwójnymi drzwiczkami wysokość 70cm, szerokości 45cm 2 półki w każdej szafce. Na podłodze szafki wysokości 80cm: 1 szafka (szerokość 60cm) z podwójnymi drzwiczkami i 2 półkami z regulowaną wysokością, 3 szafki (szerokość 60cm) z szufladami. Szafka rogowa dolna i górna cargo na górze i na dole. Na krótszym boku szafka pod zlewozmywak i 1 szafka z półkami – długość całkowita około 200cm. Wszystko zamykane na klucz.	1
4.	Szafki kuchenne w zabudowie - Na 300cm długości szafki ustawione na podłodze o wysokości 80cm przykryte blatem jednoczęściowym o szerokości 60cm, jednostronnie zaoblonym. 3 szafki z drzwiczkami podwójnymi z 2 półkami wewnętrznymi na regulowanej wysokości, 1 szafka z 3 szufladami. Szafki górne wysokości 70cm szerokości 45 cm z drzwiczkami podwójnymi, 2 półki z regulowaną wysokością półek. / Blat wysokości 80cm z miejscem na zabudowę zmywarki, zlewu i zlewozmywaka, w zabudowie na długości 250cm.	1
5.	Szafa na ubrania i dokumenty w zabudowie - Szafa wysokości 200cm, szerokość 100c, głębokość 50cm, drzwi otwierane podwójne, zamykane na klucz. Podzielona na 2 części: I-wieszakowa na ubrania, II - 4 półki.	1

Zamawiający zaleca wizje lokalną przed złożeniem oferty oraz zaakceptowanie projektu przed wykonaniem przez Zamawiającego. Podane wymiary mają charakter orientacyjny.
Zadanie nr 3

Sprzęt medyczny różny

L.p.	Opis	Ilość
1.	Pulsoksymetr - kolorowy wyświetlacz, pomiar SpO270-100%, zasilany na baterie, automatyczny wyłącznik, wskaźnik niskiego poziomu baterii	2
2.	Lampa typu sollux Mała stojąca. Moc ok 150WAT. Zmiana pozycji nachylenia lampy. Okulary ochronne. Automatyczny wyłącznik po ustalonym czasie. Stolik na kółkach do ustawienia na nim lampy.	1
3.	Lampa sollux na statywie. Moc ok 250WAT. Regulowany kąt nachylenia i wysokości lampy. Wyposażony w kółka przynajmniej 2 z hamulcami. Dodatkowy timer do odliczania czasu zabiegu bądź lampa wyposażona w automatyczny wyłącznik. Okulary ochronne.	1
4.	Aparat EKG - zasilany energią elektryczną 220-230V i akumulatorową, automatyczna analiza i interpretacja, praca w trybie ręcznym lub automanualnym, 12 odprowadzeń standardowych, klawiatura alfanumeryczna i funkcyjna, ekran dotykowy, kolorowy, prezentacja na ekranie przebiegów 3,6,oraz 12odprowadzeń EKG, wydruk w trybie 3,6 lub 12 kanałów, proste zakładanie papieru, cyfrowa filtracja zakłóceń sieciowych i zakłóceń pochodzenia mięśniowego, sygnalizacja stanu naładowania akumulatora wyposażony w kabel zasilający, kabel EKG, elektrody przyssawkowe , Zel do EKG, papier do EKG, statyw do zamocowania aparatu	2
5.	Resuscytator silikonowy dla dorosłych - model dla dorosłych z kompletem masek, częstotliwość wentylacji12-15/min, objętość worka 1500/1200ml, możliwość podłączenia do maski drenu z tlenem,	2
6.	Pompa strzykawkowa - Pełny zakres rozmiaru strzykawek, możliwość mocowania na statywie, wyświetlacz-nazwa leku, szybkość dozowania, ciśnienie dozowania oraz / ustawiony próg alarmu okluzji, objętość i typ wybranej strzykawki, automatyczne chwytanie i rozpoznawanie strzykawki, Bolus automatyczny i manualny, rejestr zdarzeń, system alarmów, możliwość zmiany progu ciśnienia okluzji w trakcie trwania infuzji stan naładowania akumulatora, zasilanie sieciowe(220-230V) i akumulatorowe	3
7.	Pompa dojelitowa - zasilanie sieciowe (220-230V) i akumulatorowe, stan naładowania akumulatora, czytelny wyświetlacz, świecący podczas pracy pompy, wizualne i akustyczne sygnalizowanie problemów, alarm, możliwość montażu na stojaku, możliwość programowania szybkości przepływu diety, dokładność ustawienia całkowitej dawki diety	6
8.	Materac przeciwodleżynowy - materac pneumatyczny z pompką elektryczną podłączoną do sieci 220-230V	17
9.	Laryngoskop - Laryngoskop standardowy ze stali nierdzewnej, 3rodzaje łyżek, uchwyt i etui, przeznaczony do sterylizacji w temperaturze do 134 stopni Celsjusza	1
10.	Termometr bezkontaktowy - elektroniczny, temperatura w stopniach Celsjusza, czas pomiaru około 1 sekundy, zakres pomiaru34-42stopnie Celsjusza, pamięć pomiarów(ostatni)	6
11.	Aparat RR - zasilany na baterie, automatyczny naramienny, testowany klinicznie ,duża dokładność pomiaru, sygnalizuje zużycie baterii, zakres pomiaru ciśnienia 30-280mmHg, tętno40-200uderzeń /min, sposób pomiaru oscylometryczny, technologia PAD, mankiet 22-32cm, wyłączanie automatyczne	6
12.	Narzędzia do opatrunków - Nożyce opatrunkowe	8
13.	Pęsety	10
14.	Kleszcze typu PEAN	10
15.	Ssak - zasilany energią elektryczną 220-230V, 2 butle 2litrowe z poliwęglanu z zastawką zabezpieczającą przed przepełnieniem, podział do sterowania nożnego, wskaźnik mi regulator podciśnienia, dwa porty ssące, podstawa jezdna na kółkach, dreny silikonowe, filtr bakteryjny, łącznik drenów	4
16.	Koncentrator tlenu - zasilany energią elektryczną 220-230V,regulowany przepływ tlenu od 0,5l-5l/min, stężenie tlenu do 96%, poziom hałasu nieprzekraczający 40dB, alarmy-błąd zasilania, niskie/wysokie ciśnienie, niski poziom tlenu, wymagany serwis, nawilżacz z możliwością podłączenia drenów do podawania tlenu	6

Zadanie nr 4

Respirator – 4 sztuki

Nazwa urządzenia /model:
Producent:
Kraj pochodzenia:
Rok produkcji:

L.p.	Wymagane / warunki / parametry techniczne	Wymogi graniczne	Oferowane parametry
	Respirator do terapii niewydolności oddechowej różnego pochodzenia dla dorosłych , urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji nie starszy niż 2019	TAK
I	WYMAGANIA OGÓLNE
	Respirator stacjonarno-transportowy	TAK
	Zasilanie gazowe w tlen z centralnej instalacji lub butli, minimalny zakres 2,8 do 6,0 bar	TAK
	Złącze niskociśnieniowe tlenu pozwalające na pobór O2 z koncentratora	TAK
	Wewnętrzna turbina pozwalająca na pracę respiratora bez elektrycznego zasilania zewnętrznego	TAK
	Waga respiratora bez podstawy jezdnej max 10kg	TAK
	Zasilanie AC 100-240 V 50 Hz	TAK
	Awaryjne zasilanie respiratora z akumulatora wewnętrznego min. 120 minut	TAK / Podać czas pracy
II	TRYBY WENTYLACJI
	V-A/C Wentylacja kontrolowana objętością	TAK
	P-A/C Wentylacja kontrolowana ciśnieniem	TAK
	Wentylacja ciśnieniowo kontrolowana z docelową objętością oddechową PRVC	TAK
	CMV/ Assist	TAK
	V-SIMV, P-SIMV, PRVC-SIMV	TAK
	CPAP/PSV	TAK
	APRV	TAK
	Możliwość rozbudowy o adaptacyjny tryb wentylacji w zamkniętej pętli oddechowej wg wzoru Otis'a dla pacjentów aktywnych i pasywnych oddechowo	TAK
	Wdech manualny Respirator musi być wyposażony w przycisk umożliwiający na żądanie podanie przez lekarza mechanicznego oddechu o ustalonych parametrach.	TAK
	Oddech spontaniczny	TAK
	Westchnienia automatyczne z regulacją parametrów	TAK
	Wentylacja spontaniczna na dwóch poziomach ciśnienia typu: BIPAP, Bilevel, DuoLevel i podobne	TAK
	Wentylacja nieinwazyjna NIV	TAK
	Wentylacja awaryjna przy bezdechu z regulowanymi: / czasem Twd: 0,2 – 10 s / objętością TV: 20 -2000 ml lub / ciśnieniem P: 5 – 80 cmH2O	TAK
	Funkcja wstrzymania na wdechu min. do 20 sek.	TAK
	Funkcja wstrzymania na wydechu min. do 20 sek.	TAK
	Automatyczna kompensacja oporów rurki intubacyjnej i tracheostomijnej z możliwością ustawienia wartości kompensacji rurki	TAK
	Funkcja natlenowania i automatycznego rozpoznawania odłączenia i podłączenia pacjenta przy czynności odsysania z dróg oddechowych z zatrzymaniem pracy respiratora	TAK
	Funkcja tlenoterapii (nie będąca / trybem wentylacji) umożliwiająca / podaż pacjentowi mieszanki / powietrze/O2 o określonym - regulowanym przez użytkownika poziomie przepływu, zakres min. 2-60 l/min. oraz wartości FiO2	TAK/NIE
III	PARAMETRY REGULOWANE
	Częstość oddechów dla dorosłych i dzieci, minimalny zakres 1–100 odd./min	TAK
	Objętość pojedynczego oddechu / minimalny zakres 20– 2000 ml	TAK
	Czas wdechu minimalny zakres / 0,2 – 10 s	TAK
	I:E minimalny zakres 4:1 – 1:9	TAK
	Możliwość wyboru parametrów zależnych tzn. czasu wdechu lub stosunku wdechu do wydechu	TAK
	Stężenie tlenu w mieszaninie oddechowej regulowane płynnie w zakresie 21 – 100%	TAK
	Ciśnienie wdechowe Pinsp / minimalny zakres 5 – 80 cmH2O	TAK
	Ciśnienie wspomagania Psupp / minimalny zakres 0 – 80 cmH2O	TAK
	PEEP / minimalny zakres 1 – 45 cmH2O	TAK
	Wysoki poziom ciśnienia przy BIPAP, BILEVEL, DuoLevel, APRV Wymagany zakres minimalny: 0-70 cmH2O	TAK
	Niski poziom ciśnienia przy BIPAP, BILEVEL, DuoLevel, APRV Wymagany zakres minimalny: 0-45 cmH2O	TAK
	Czas wysokiego poziomu ciśnienia przy BIPAP, BILEVEL, DuoLevel, APRV. Zamawiający wymaga aby respirator umożliwiał stosowanie długich czasów górnego wysokiego poziomu ciśnienia co jest szczególnie istotne w trybie wentylacji z uwolnieniem ciśnienia APRV. Wymagany zakres minimalny: 0,2 do 30 sekund	TAK
	Czas niskiego poziomu ciśnienia przy BIPAP, BILEVEL, DuoLevel, APRV. Wymagany zakres minimalny: 0,2 do 30 sekund	TAK
	Czas narastania ciśnienia min. 0 – 2 s	TAK
	Przepływowy tryb rozpoznawania oddechu własnego pacjenta / minimalny zakres 0,5 – 15 l/min	TAK
	Ciśnieniowy tryb rozpoznawania oddechu własnego pacjenta / minimalny zakres -0,5 – -10 cmH2O	TAK
	Regulowane procentowe kryterium / zakończenia fazy wdechowej w trybie / PSV minimalny zakres 10 – 80 [%]	TAK
	Automatyczne rozpoznanie zakończenia fazy wdechowej w trybie PSV- przy użyciu algorytmu adaptacyjnego przeznaczonego do wyodrębniania i analizowania charakterystyk krzywych	TAK/NIE
IV	OBRAZOWANIE MIERZONYCH PARAMETRÓW WENTYLACJI
	Kolorowy, dotykowy monitor obrazowania parametrów wentylacji, przekątna minimum 12 cali. Możliwość zmiany kąta nachylenia monitora w stosunku do respiratora	TAK / Opisać, podać przekątną ekranu
	Integralny pomiar stężenia tlenu	TAK
	Całkowita częstość oddychania	TAK
	Częstość oddechów obowiązkowych	TAK
	Częstość oddechów spontanicznych	TAK
	Wydechowa objętość pojedynczego oddechu	TAK
	Wydechowa objętość pojedynczego oddechu na kg masy należnej pacjenta, Vte/IBW	TAK/NIE
	Wydechowa objętość pojedynczego oddechu spontanicznego	TAK
	Objętość całkowitej wentylacji minutowej	TAK
	Wydechowa objętość minutowa wentylacji spontanicznej	TAK
	Minutowa objętość przecieku	TAK
	Ciśnienie szczytowe	TAK
	Średnie ciśnienie w układzie oddechowym	TAK
	Ciśnienie PEEP/CPAP	TAK
	Ciśnienie plateau	TAK
	Pomiar I:E	TAK
	Pomiar oporów wdechowych i wydechowych	TAK
	Pomiar podatności statycznej	TAK
	Pomiar podatności dynamicznej	TAK/NIE
	Pomiar ciśnienia PEEPi	TAK
	Pomiar Vtrap – objętość gazu pozostałego w płucach wytwarzana przez wewnętrzny PEEPi	TAK/NIE
	Pomiar P0.1	TAK
	Pomiar NIF- maksymalnego ciśnienia wdechowego, negatywnej siły wdechowej.	TAK
	Pomiar pracy oddechowej WOB	TAK
	Pomiar wskaźnika RSBI	TAK
	Pomiar stałej czasowej wydechowej RCexp	TAK
	Możliwość równoczesnego obrazowania trzech przebiegów krzywych w czasie rzeczywistym dla ciśnienia, przepływu i objętości w funkcji czasu	TAK
	Możliwość równoczesnego obrazowania dwóch pętli zamkniętych do wyboru z ciśnienie/objętość, przepływ/objętość lub ciśnienie/przepływ	TAK
	Możliwość rozbudowy o automatyczny manewr kreślenia pętli statycznej - ciśnienie/objętość w fazie wdechu i wydechu przy niskim przepływie gazów do płuc pacjenta z możliwością doboru przepływu i analizy za pomocą kursorów w celu określenia optymalnego PEEP-u	TAK/NIE
	Prezentacja na ekranie trendów graficznych i tabelarycznych parametrów monitorowanych i nastawianych z min. 72 godzin	TAK
V	ALARMY
	Braku zasilania w energię elektryczną	TAK
	Braku zasilania w tlen	TAK
	Braku zasilania w powietrze	TAK
	Objętości oddechowej (wysokiej i niskiej)
	Całkowitej objętości minutowej (wysokiej i niskiej)	TAK
	Wysokiego ciśnienia w układzie pacjenta	TAK
	Niskiego ciśnienia w układzie pacjenta	TAK
	Wysokiej częstości oddechowej	TAK
	Bezdechu	TAK
	Hierarchia alarmów w zależności od ważności	TAK
	Pamięć alarmów z ich opisem, minimum 2000 zdarzeń	TAK
VI	INNE POŻĄDANE FUNKCJE I WYPOSAŻENIE
	Zabezpieczenie przed przypadkową zmianą parametrów wentylacji	TAK / Opisać
	Możliwość rozbudowy o pomiar kapnograficzny z prezentacją krzywej / na ekranie respiratora	TAK
	Możliwość rozbudowy o pomiar kapnografii wolumetrycznej z prezentacją krzywej na ekranie respiratora oraz parametrów: VeCO2, ViCO2, V’CO2 (eliminacja CO2), Vtalv, V’alv, VDaw/TVe	TAK
	Możliwość rozbudowy respiratora o zintegrowany pomiar SpO2 z prezentacją parametrów na ekranie respiratora.	TAK/NIE
	Wstępne ustawienia parametrów wentylacji i alarmów na podstawie wagi pacjenta IBW	TAK
	Programowalna przez użytkownika konfiguracja startowa respiratora	TAK
	Autotest aparatu sprawdzający poprawność działania elementów pomiarowych, szczelność i podatność układu oddechowego	TAK
	Funkcja „zawieszenia” pracy respiratora (Standby)	TAK
	Sterylizowalna w autoklawie zastawka wydechowa i wdechowa respiratora	TAK
	Pomiar parametrów wentylacji nie wymagający wymiany czujników pomiarowych między pacjentami.	TAK
	Kompletny układ oddechowy dla dorosłych jednorazowego użytku – 5 szt.	TAK
	Wewnętrzny nebulizator. Wymagany minimalny zakres czasu: 1 – 60 min.	TAK
	Obsługa poprzez ekran dotykowy, przyciski i pokrętło	TAK
	Aparat musi posiadać złącza do komunikacji z urządzeniami zewnętrznymi umożliwiające przesyłanie danych z respiratora: RS232, USB, Ethernet	TAK
II	POZOSTAŁE
	Instrukcja obsługi w języku polskim (z dostawą)	TAK
	Oprogramowanie respiratora w języku polskim	TAK

Zadanie nr 5

Iluminatory – 2 sztuki

L.p.	Wymagane parametry i funkcje	Wartości wymagane	Wartości oferowane
1.	Aparat fabrycznie nowy, rok nie starszy niżprodukcji 2019	TAK
2.	Typ światła – NIR ( bliska podczerwień )	TAK
3.	Projekcja na powierzchnię skóry	TAK
4.	Długość fal podczerwieni – 940 nm/850 nm	TAK
5.	Identyfikacja głębokości żył	TAK
6.	Rozdzielczość obrazu – 856x480 pixeli	TAK
7.	4 poziomy regulacji jasności obrazu : powierzchniowy 0-2 mm, pośredni 2-4 mm, głęboki 4-8 mm lub głębiej	TAK
8.	Optymalna odległość pomiaru – 210+- 30 mm	TAK
9.	Waga bez statywu – do 0,5 kg	TAK
10.	Wbudowany akumulator	TAK
11.	Czas pracy włączonego urządzenia ok. 2,5 h	TAK
12.	Czas ładowania baterii – do 4 h	TAK
13.	Statyw	TAK
14.	Tryby pracy : tryb pomiaru głębokości, tryb zmiany rozmiaru obrazu/tryb pediatryczny, tryb regulowanej jasności, tryb zielony/negatywowy	TAK
15.	Gwarancja min. 24 miesiące	TAK

Zadanie nr 6

Niszczarka na dokumenty – 4 sztuki

L.p.	Opis parametru	Parametr wymagany	Parametr oferowany
1.	Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji nie starszy niż 2019	TAK
2.	Szczelina podawcza : dla papieru : 220 mm, dla płyt kompaktowych : 122 mm	TAK
3.	System cięcia : paskowo - odcinkowy	TAK
4.	Szerokość ścinka : 4 x 35 mm	TAK
5.	Maksymalna ilość niszczonych kartek : 12 ( 80g/m2 )	TAK
6.	Pojemność kosza na ścinki : 25 litrów	TAK
7.	Poziom bezpieczeństwa : kategoria P : P – 4, kategoria Tx : TX – 1, kategoria Ex : Ex - 2	TAK
8.	Pozostałe parametry : niszczy płyty CD, odporna na zszywki i spinacze biurowe, aytomatyczny START/STOP, zabezpieczenie przed przegrzaniem, automatyczne wyłączanie, reverse : ręczny	TAK
9.	Gwarancja minimum 24 miesiące	TAK

Zadanie nr 6

Laptop z oprogramowaniem – 3 sztuki

L.p.	Opis parametru	Parametr wymagany	Parametr oferowany
1.	Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji nie starszy niż 2019	TAK
2.	Procesor : 4 rdzenie, od 1.00 GHz do 3.60 GHz, 6MB cache	TAK
3.	Pamięć RAM : 8 GB DDR4, 2666 MHz	TAK
4.	Maksymalna obsługiwana ilość pamięci RAM 32 GB	TAK
5.	Liczba gniazd pamięci ( ogółem/wolne ) 2/1	TAK
6.	Dysk SSD M.2 PCle : 512 GB	TAK
7.	Dysk HDD SATA 5400 obr. : 1000 GB	TAK
8.	Wbudowany napęd optyczny : Nagrywarka DVD	TAK
9.	Typ ekranu : Matowy, LED, IPS	TAK
10.	Przekątna ekranu : 17,3 cala	TAK
11.	Rozdzielczość ekranu : 1920 x 1080 ( FullHD )	TAK
12.	Karta graficzna zintegrowana	TAK
13.	Wbudowane głośniki stereo	TAK
14.	Wbudowany mikrofon	TAK
15.	Zintegrowana karta dźwiękowa zgodna z Intel High Definition Audio	TAK
16.	Łączność : LAN, Wi-Fi	TAK
17.	Moduł Bluetooth	TAK
18.	Złącza : USB – 3 szt., HDMI – 1 szt.	TAK
19.	Czytnik kart pamięci – 1 szt.	TAK
20.	Bateria : minimum 3500 mAh, Li-Ion	TAK
21.	System operacyjny spełniający wymogi pracy w domenie	TAK
22.	Pakiet oprogramowania biurowego zawierającego w sobie klienta pocztowego (licencja wieczysta)	TAK
23.	Waga: 2,9 kg (z baterią)	TAK
24.	Wydzielona klawiatura numeryczna	TAK
25.	Możliwość zabezpieczenia	TAK
26.	Gwarancja minimum 24 miesiące	TAK

Zadanie nr 6

Drukarka i ksero – 2 sztuki

L.p.	Opis parametru		Parametr wymagany	Parametr oferowany
1.	Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji nie starszy niż 2019
	Drukowanie
1.	Szybkość drukowania	52 str./min
2.	Szybkość procesora	1,2 GHz
3.	Pamięć (RAM)	2 GB
	Dysk twardy	160 GB
1.	Rozdzielczość	1200 x 1200 dpi
2.	Czcionki druku	80 skalowanych czcionek PCL i 138 czcionek PostScript
3.	Języki druku	PCL5c, PCL5e, PCL6, PostScript 3 (emulacja), emulacja PDF, XPS
4.	Zespół drukowania	Dupleks mechaniczny
	Skanowanie
1.	Rozdzielczość skanowania	600 x 600 dpi
2.	Szybkość skanowania	Do 40 str./min kolor, do 55 str./min w czerni
3.	Głębia kolorów	Wyjście 24 bit
4.	Podawanie dokumentów	Automatyczny podajnik dokumentów wraz z dupleksem na 100 arkuszy
5.	Format	TIFF, PDF, XPS, JPEG,
6.	Książka adresowa	LDAP i wewnętrzna książka adresowa
7.	Skanowanie do	SMB,FTP, FTPS, Netware, FillingBox, E-mail, pamięci USB
	Kopiowanie
1.	Czas wykonania pierwszej kopii	8 sekund
2.	Szybkość kopiowania	do 52 kopii/min
3.	Rozdzielczość kopiowania	do 600 x 600dpi
4.	Zmniejszanie/powiększanie	Zoom 25-400%
5.	maksymalna liczba kopii	999
	Faksowanie
1.	Złącza	RJ11 x 2 (Line/Tel), PSTN, Linia PBX
2.	Szybkość	ITU-T G3(Super G3) do 33,6kbps, do 3 sek/str.
3.	Szybkie wybieranie	Książka adresowa do 3000 numerów
4.	Pamięć stron	100 zadań, 1000 stron/zadanie, do 1GB na HDD
	Interfejs i oprogramowanie
1.	Złącza	Port USB 2.0 Hi Speed, Ethernet 10/100/1000BaseT
2.	Kompatybilność z systemami operacyjnymi	Windows 8 (32-bit & 64-bit) / Windows 7 (32-bit & 64-bit) / Vista SP1 & SP2 (32-bit & 64-bit) / XP SP2 lub nowszy / Server 2008 SP1 lub nowszy (32-bit & 64-bit) / Server 2003 SP2(32-bit & 64-bit) / Server 2008 R2 (64-bit) / Server 2012 (64-bit); Mac OS X 10.4/10.5/10.6/10.7/10.8; PPDs dla Linux/Unix
	Podawanie papieru
1.	Pojemność papieru	Podajnik 1: 530 arkuszy 80 g/m2; / Podajnik uniwersalny: 100 arkuszy 80 g/m2; / RADF: 100 arkuszy o gramaturze 80g/m2
2.	Format papieru	Podajnik 1: A4, A5, B5; Podajnik 2/3/4: A4, A5, B5; Podajnik o dużej pojemności: A4; Podajnik wielofunkcyjny: A4, B5, A5, A6. Koperty (Com-9, Com10, DL, C5), Etykiety (Avery 7162, 7664, 7666). Rozmiar niestandardowy: Szerokość 64-216mm Długość 127-1321mm; RADF: A4, A5, A6(simplex), B5; Duplex: A4, A5, B5. Rozmiar niestandardowy: Szerokość 148,5-216mm Długość: 210-356mm
3.	Gramatura papieru	Podajnik 1: 64 -220g/m2; Podajnik 2/3/4: 64 -220g/m2; Podajnik o dużej pojemności: 64 - 220g/m2; Podajnik wielofunkcyjny: 64 - 250g/m2; RADF: 60 -105g/m2; Dupleks 64 -220g/m2
4.	Odbiornik papieru	Do 500 arkuszy stroną zadrukowaną do dołu
	Pozostałe parametry techniczne:
1.	Zszywacz	Zszywacz konwencjonalny : zszywa do 20 arkuszy o gramaturze 80g/m2
2.	Obciążenie	Maksymalne obciążenie do 200 000 stron miesięcznie
	Wymaganie dodatkowe:
1.	Gwarancja	Minimum2 lata gwarancji producenta drukarki - naprawa w miejscu instalacji w ciągu 24h od daty zgłoszenia lub sprzęt zastępczy.
2.	Poziom hałasu	Podczas pracy: 58dB(A) lub mniej; W trybie czuwania: 30dB(A) lub mniej;
3.	Toner startowy	30 000 stron według normy ISO/ISC 19752

Zadanie nr 7

Zmywarki – 2 sztuki

- urządzenie fabrycznie nowe rok produkcji nie starszy niż 2019 r.
- wykonana ze stali nierdzewnej,
- profesjonalna zmywarka z fynkcją wypazania,
- sterowana elektromechanicznie,
- kontrolki pracy bojlera i komory,
- 2 pary ramion myjąco – płuczących ( góra, dół ),
- w komplecie kosz do talerzy, uniwersalny kosz na szkło i pojemnik na sztućce,
urzadzenie powinno mieć zamontowany uzdatniacz wody w celu ochrony przed osadzaniem się kamienia.

Zadanie nr 7

Lodówko – chłodziarka – 3 sztuki

L.p.	Opis parametru	Parametr wymagany	Oferowane parametry
1.	Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji nie starszy niż 2019, wykonane z wysokiej jakości stali nierdzewnej.	Tak
2.	Szklane drzwi z systemem samoczynnego zamykania i ze zintegrowanym uchwytem ze stali nierdzewnej	Tak
3.	Wymuszony obieg powietrza w komorze	Tak
4.	Wewnętrzne oświetlenie	Tak
5.	Wymiary 600mmx1400mmx830mm ± 10%	Tak
6.	Zakres temperatury pracy od -2°C do 8°C przy temperaturze otoczenia do +32°C.	Tak
7.	Wyposażone w 4 pełnych półek	Tak
8.	Możliwość regulacji odstępów między półkami.	Tak
9.	Zasilanie : 230 V 1+N 50 Hz	Tak
10.	Sprzęt fabrycznie nowy, wyprodukowany w 2019 r.	Tak
11.	Gwarancja min. 24 miesięcy	TAK

Zadanie nr 7

Telewizor – 13 sztuk

Lp.	Opis parametru	Parametr wymagany	Parametr oferowany
1	Telewizor fabrycznie nowy, rok produkcji nie starszy niż 2019	TAK
2	Przekątna ekranu 32 ''	TAK
3	FULL HD	TAK
4	USB	TAK
5	Tuner TV DVBT-2 cyfrowy naziemny	TAK
6	DVB-C cyfrowy kablowy	TAK
7	Uchwyt umożliwiający powieszenie na ścianie	TAK
8	Gwarancja minimum 24 miesiące	TAK

Zadanie nr 8

Traktor – 1 sztuka

Traktor do trawy wraz z pługiem do odśnieżania - Silnik V-TWIN ok. 22kM. Dwa cylindry, silnik ok 700-750 cm3.Rozruch elektryczny. Paliwo bezołowiowe. Pompa oleju. Zbiornik paliwa ok7,5 l. Wyposażony w łańcuchy śnieżne. Funkcja koszenia wstecznego. Kosz ok 270l. Dysza do mycia agregatu. Szerokość koszenia ok. 105 cm. Wysokość koszenia ok. 20-120mm. Zmienność wysokości koszenia. Tylny wyrzut. Hydrostatyczna przekładnia. Promień skrętu ok 40cm. Rozmiar kół 15x6”/20x8”. Oś przednia żeliwna. Kierownica z miękkim uchwytem .Siedzenie ergonomiczne z wysokim oparciem .Oświetlenie LED. Smarowanie silnika -pompa. Wymiary ok. 250x111x112 cm. Waga ok. 250kg.

Zadanie nr 9

Łóżka – 35 sztuk

Lp.	Opis parametru	Parametr wymagany	Parametr oferowany
1	Łóżko fabrycznie nowe, rok produkcji nie starzy niż 2019, Leże dwusegmentowe, materac piankowy	TAK
2	Regulacja za pomocą siłownika elektrycznego sterowanego pilotem	TAK
3	Mechanizm umożliwiający szybkie poziomowanie leża	TAK
4	Cztery koła jezdne posiadające blokadę centralną	TAK
5	Szeroki zakres regulacji leża od ok. 30 cm – 80 cm	TAK
6	Krążki odbojowe	TAK
7	Barierki boczne na całej długości leża	TAK
8	Wysięgnik ręki z podwieszką	TAK
9	Uchwyt kaczki i haczyki na worek urologiczny	TAK
10	Bezpieczne obciążenie do 250 kg	TAK
11	Odchylanie segmentów pleców za pomocą siłownika elektrycznego sterowanego pilotem	TAK
12	Powierzchnia leża metalowa lub drewniana	TAK
13	Gwarancja minimum 24 miesiące	TAK

Zadanie nr 10

Szafki przyłóżkowe – 35 sztuk

Lp.	Opis parametru	Parametr wymagany	Parametr oferowany
1	Szafka fabrycznie nowa, rok produkcji nie starszy niż 2019	TAK
2	Szafka z regulowanym odchylanym blatem, który może być montowany z dwóch stron szafki	TAK
3	Boki szafki oraz ramki wykonane z blachy ocynkowanej malowanej proszkowo	TAK
4	Czoło szafki, blat górny, blat boczny oraz czoło szuflady wykonane z wodoodpornego materiału	TAK
5	Półka zamykana	TAK
6	Blat środkowy z tworzywa typu ABS	TAK
7	Szuflady wysuwane na rolkach	TAK
8	Maksymalna wysokość stolika bocznego ok. 120 cm	TAK
9	Gwarancja minimum 24 miesiące

Zadanie nr 10

Szafki personelu – 35 sztuk

Szafki ubraniowe- drzwi z blachy stalowej z blokadą szerokiego otwierania z gumową amortyzacją umożliwiającą ciche zamykanie, otwory wentylacyjne, półka na nakrycia głowy, drążek na ubrania, haczyki metalowe na ręczniki, zamykane na klucz łucznik w wyposażeniu rozmiar szafki wys. ok 1,70-1,80m, szer. ok 0,60m

Zadanie nr 11

Wózek kąpielowy – 4 sztuki

- konstrukcja ze stali nierdzewnej,
- wanna z PCV z poduszką i odpływem wody, koła z indywidualną blokadą,
- odchylane barierki boczne,
- regulowana wysokość leża.
Zadanie nr 11

Wózek do leków – 3 sztuki

L.p.	Opis parametru	Parametr wymagany	Parametr oferowany
1	Fabrycznie nowy, rok produkcji nie starszy niż 2019	TAK
2	Metalowy szkielet lakierowany proszkowo	TAK
3	4 przenośne nierdzewne tace	TAK
4	4 kółka jezdne, w tym 2 z blokadą	TAK
5	Tworzywowe przegródki na ok 120 leków
6	Wymiary ( +/- 10 % ) wysokość 83 cm, szerokość 43 cm, długość 72 cm	TAK
7	Gwarancja minimum 24 miesiące	TAK

Zadanie nr 11
Wózek zabiegowy – 2 sztuki

Lp.	Opis parametru	Parametr wymagany	Parametr oferowany
1	Wózek fabrycznie nowy, rok produkcji nie starszy niż 2019	TAK
2	Ze stali nierdzewnej kwasoodporny	TAK
3	Blat z tworzywa sztucznego z pogłębieniem	TAK
4	4 kółka jezdne – 2 z blokadą	TAK
5	Wysuwany blat boczny	TAK
6	Wysuwane kuwety o różnych pojemnościach	TAK
7	Wysuwane kosze o różnych wielkościach	TAK
8	Szyna instumentalna do mocowania wyposażenia	TAK
9	Pojemnik na odpady wykonany z tworzywa sztucznego z pokrywą wahadłową	TAK
10	Pojemnik na rękawice	TAK
11	Pojemnik na zużyte igły	TAK
12	Koszyk na akcesoria	TAK
13	Gwarancja minimum 24 miesiace	TAK

Zadanie nr 11

Wózek na zwłoki – 1 sztuka

- wózek do transportu zwłok,
- zestaw skałada się z wózka, tacy do zwłok i pokrywy z uszczelką i cięgami mocującymi,
- wózek może być o stałej wysokości lub wysokości z mechanizmem śrubowym,
- konstrukcja wózka i tacy wykonana ze stali nierdzewnej,
- długość całkowita : 215 cm ( +/_ 10 % ),
- szerokość całkowita : 75 cm ( +/_ 10 % ),
- długość tacy : 200 cm ( +/_ 10 % ),
- szerokość tacy : 60 cm ( +/_ 10 % ),
- koła pompowane lub lane ( pełne ),
- pokrywa PCV.

Zadanie nr 11

Dozownik do płynu dezynfekcyjnego – 40 sztuk

L.p.	Opis parametru	Parametr wymagany	Parametr oferowany
1	Dozownik fabrycznie nowy, rok produkcji nie starszy niż 2019	TAK
2	Opcja bezdotykowego i manualnego dozowania na saszetki powyżej 1 litra	TAK
3	Duże okienko ( minimum 40 % powierzchni frontu dozownika )	TAK
4	Dozownik wyposażony w sygnał informacyjny o niskim poziomie baterii	TAK
5	Możliwość wyboru wielkości dozy	TAK
6	Gwarancja minimum 24 miesiące	TAK

Zadanie nr 11

Dozownik do mydła – 40 sztuk

L.p.	Opis parametru	Parametr wymagany	Parametr oferowany
1	Dozownik fabrycznie nowy, rok produkcji nie starszy niż 2019	TAK
2	Opcja bezdotykowego i manualnego dozowania na saszetki powyżej 1 litra	TAK
3	Duże okienko ( minimum 40 % powierzchni frontu dozownika )	TAK
4	Dozownik wyposażony w sygnał informacyjny o niskim poziomie baterii	TAK
5	Możliwość wyboru wielkości dozy	TAK
6	Gwarancja minimum 24 miesiące	TAK

Zadanie nr 11

Koce – 50 sztuk

Wymiary 160 cm x 200 cm. Gramatura ok. 450 gr / m2. Skład : wełna z Merynosa.