Augustów, dn. 25 lutego 2020 r.

Dotyczy : Dostawa wyposażenia dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Długoterminowej w Augustowie w ramach projektu „Współpraca na rzecz Wzmocnienia Transgranicznego Systemu Ochrony Zdrowia” LT-PL-3R-220 nr referencyjny 3/ZP/2020

Odpowiadając na zapytania Wykonawców Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Długoterminowej w Augustowie wyjaśnia co następuje :
Zadanie nr 1.
1.  Pozycja numer 1 Szafki czteroszufladowe meblowe. Nie ma wymiarów.

Wymiary ( +/- 10 % ) - wysokość 80 cm, głębokość 50 cm, szerokość 40 cm.
2. Zwracam się z prośbą o przedłużenie  terminu składania ofert dotyczących postepowania „
"DOSTAWA WYPOSAŻENIA DLA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZESPOŁU ZAKŁADÓW OPIEKI DŁUGOTERMINOWEJ W AUGUSTOWIE W RAMACH PROJEKTU „WSPÓŁPRACA NA RZECZ WZMOCNIENIA TRANSGRANICZNEGO SYSTEMU OCHRONY ZDROWIA” NUMER PROJEKTU LT – PL – 3R - 220" do dnia 26.02.2020 r., w związku z bardzo zróżnicowanym asortymentem oraz w celu przeprowadzenia prawidłowej wyceny. Stopień różnorodności nie pozwoli Nam na przygotowanie oferty w pierwotnym terminie.

Zamawiający wyraża zgodę – przedłuża termin składania ofert do dnia 28 lutego 2020 r.

3. Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy bezkontaktowy iluminator naczyniowy wykorzystujący technologię „ dual light sources 850 nm” ( podwójne źródło światła ) zapewniające wyświetlanie stabilniejszej i jednolitej mapy naczyń krwionośnych w wyższej rozdzielczości 720x576 ( 414720 pikseli zamiast 410880 pikseli ).

Zamawiający dopuszcza.

4. Dotyczy pakietu numer 10 – szafek przyłóżkowych:
Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy szafkę, spełniającą pozostałe wymagania SIWZ,
wykonaną z nieocynkowanej blachy lakierowanej proszkowo? To rozwiązanie jest powszechnie
stosowane dla tego typu wyrobów, ponieważ blacha stalowa przygotowana przez piaskowanie i
lakierowana proszkowo zapewnia odpowiednie właściwości higieniczne i estetyczne.
Ocynkowanie blachy zwiększa wagę wyrobu i jego cenę nie przynosząc poprawy własności w
przewidywanych dla wyrobu warunkach użytkowania. Dopuszczenie wyrobu wykonanego z
blachy nieocynkowanej podniesie konkurencyjność procedury przetargowej.

Zamawiający nie dopuszcza.

5. Czy Zamawiający wymaga aby oferowane wyroby w okresie gwarancji były objęte nieodpłatną opieką serwisową? Standardowe warunki gwarancji odnoszą się zwykle do zapewnienia przez wykonawcę poprawnego działania wyrobu – w wypadku awarii – jego naprawy bądź wymiany, przy czym zwykłe czynności konserwacyjne – np. czyszczenie, wymiana materiałów eksploatacyjnych, przeglądy bieżące (o ile są wymagane) pozostają w gestii użytkownika. Ograniczenie wymagań gwarancyjnych do zapewnienia działania ograniczyłoby koszty i podniosło konkurencyjność procedury.

Tak.

6. Czy Zamawiający zaakceptuje dostawę przy pomocy poczty kurierskiej tych wyrobów, które są dostarczane w stanie gotowości do pełnienia swoich funkcji - nie wymagają instalacji i, posiadając jasne instrukcje użytkowania, nie wymagają szkolenia użytkowników. To rozwiązanie znacząco ograniczyłoby koszty dostaw i podniosło konkurencyjność procedury.

Zamawiający dopuszcza.

ZADANIE NR 4: Respirator – 4 szt.
7. PKT. 16 Opisany parametr nie wchodzi w skład przedmiotu zamówienia w chili dokonywanego zakupu, zatem Czy Zamawiający dopuści aparat bez możliwości rozbudowy o wymienioną funkcję skoro nie jest ona przedmiotem umowy ?
Zamawiający dopuszcza.
8. PKT 27 – Opisana wartość minimalna przepływu 2 l/min stosowana jest wyłącznie w przypadku noworodków i tylko na ostatnim etapie terapii tj. odzwyczajania. W przypadku osób dorosłych i dzieci stosuje się przepływ wynoszący minimum 10 l/min. Czy zatem Zamawiający dopuści respirator z regulacją od wartości 4 L/min?

Zamawiający dopuszcza.

9. PKT 28 – Czy Zamawiający dopuści respirator z zakresem regulacji częstości oddechowej 1-80 odd./min?
Szerszy zakres częstości oddechowej stosuje się wyłącznie u noworodków i zważywszy na przeznaczenie nabywanego urządzenia jest on wystarczający do zabezpieczenia pacjenta podczas prowadzonej terapii?

Zamawiający dopuszcza.

10. PKT 96 – Oferowany przez nas respirator spełnia opisany wymóg w przypadku ciśnieniowego trybu rozpoznawania oddechu własnego pacjenta, natomiast w przypadku prowadzenia terapii z wykorzystaniem triggera przepływowego wymianie podlega jednopacjentowy czujnik przepływu. Czy zamawiający dopuści oferowane rozwiązanie?

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 11
Pakiet 3 pozycja 7
Czy zamawiający w Pakiecie 3 pozycji 7 wymaga aby pompa była odporna na zalanie wodą klasa IPX5 oraz o niskiej wadze nie przekraczającej 395 gram? Niska waga oraz możliwość płukania pod bieżącą wodą zdecydowanie usprawni pracę oraz ułatwi mobilne wykorzystanie pompy. Pozostały zapis zgodny z SIWZ.

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 12
Pakiet 3 pozycja 7
Czy Zamawiający wydzieli z pakietu 3 pozycje 7 do oddzielnego Pakietu? Podział pakietu zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców, a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych cen.

Zamawiający dopuszcza.

Zadanie nr 3
13. Poz 12 – proszę o podanie długości nożyc.

Długość ok. 15 – 20 cm.

14. Poz. 13 – proszę o podanie długości pęset oraz czy mają to być anatomiczne czy chirurgiczne.

Długość ok. 15 – 20 cm. Pęsety chirurgiczne.

15. Poz. 14 – proszę o podanie długości kleszczyków oraz czy mają to być proste czy zagięte.

Długość ok. 15 – 20 cm. Kleszczyki proste.
Zadanie nr 9
16. Czy Zamawiajacy dopuści łóżko czeterosegmetowe?

Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 17.
Dotyczy pakietu 11. Wózek kąpielowy – 4szt.
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek kąpielowy, którego konstrukcja wykonana
jest ze stali węglowej – lakierowanej proszkowo?

Zamawiający dopuszcza.

Poniżej zdjęcie poglądowe wózka, który chcielibyśmy zaoferować w postępowaniu:

Pytanie 18.
Dotyczy pakietu 11. Wózek zabiegowy – 2szt. Pkt. 2 i 3.
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek zabiegowy, którego konstrukcja opiera się na 4 solidnych, aluminiowych kolumnach, ściany tylnia i boczne wykonane są z nierdzewnego, odpornego na częste dezynfekcje kompozytu aluminium, fronty szuflad z aluminium – lakierowane proszkowo, natomiast górny blat roboczy wózka wykonany ze stali nierdzewnej – w celu ograniczenia namnażania się bakterii i wirusów?

Zamawiający nie dopuszcza.
Pytanie 19.
Dotyczy pakietu 11. Wózek zabiegowy – 2szt. Pkt. 5 i 6.
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek zabiegowy, który zamiast wysuwanych koszy i kuwet posiada 5 szuflad o pełnym wysuwie, z funkcją samo-domykania się, zamykane centralnym zamkiem,
z możliwością szybkiego wyjęcia z wózka bez użycia narzędzi?

Zamawiający nie dopuszcza.

Poniżej zdjęcie poglądowe wózka, który chcielibyśmy zaoferować w postępowaniu:

Zamawiający nie dopuszcza.

Zadanie nr 3

– Pyt. 20 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyodrębnienie pozycji ”Pompa strzykawkowa” oraz „Materac przeciwodleżynowy” z Zadania 3 na rzecz oddzielnego Zadania w celu otrzymania alternatywnej, bardzo korzystnej cenowo, przewyższająco technologicznie oferty oraz w celu zwiększenia konkurencyjności i otrzymania urządzenia prawdopodobnie bardziej atrakcyjnego dla Zamawiającego ?

Zamawiający wyraża zgodę.

21. Pkt. 6 Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy pompy strzykawkowe z manualnym chwytaniem strzykawki ? Dzięki temu użytkownik może swobodnie przygotować zestaw do infuzji przy wyłączonym urządzeniu.

Zamawiający dopuszcza.

Zadanie nr 5 - Iluminatory

22. Pkt. 5 Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy skaner naczyniowy bez identyfikacji głębokości żył ?

Zamawiający nie dopuszcza.

23. Pkt. 6 Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy skaner naczyniowy o rozdzielczości iluminowanego obrazu 854 x 480 pikseli ? Jest to bardzo niewielka różnica względem wymogu Zamawiającego i kompletnie nie zauważalna dla ludzkiego okna przy skanowaniu naczyń.

Zamawiający nie dopuszcza.

24. Pkt. 7 Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy skaner naczyniowy z 3 poziomami regulacji jasności obrazu z dwoma poziomami głębokości naświetlania żył ? Regulacja jasności ma na celu dostosowanie do światła otoczenia, a nie głębokości przenikania.

Tak.

25. Pkt. 14 Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy skaner naczyniowy z trybem zmiany rozmiaru obrazu ma 3 poziomach dla pacjenta dorosłego lub pediatrycznego, trybem regulowania jasności na 3 poziomach, trybem negatywu oraz możliwością wybrania spośród 5 kolorów projekcji bez trybu pomiaru głębokości żył ? Długoletnie badania wykazały, że cechy oferowanego skanera są w pełni wystarczające do znalezienia żył nawet w najtrudniejszych warunkach.

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 26 dotyczy Zadania nr 3 poz. 6 i 7:
Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wydzielenie powyższych pozycji z pompami i utworzenie z nich oddzielnego pakietu. Umożliwi to złożenie ważnej i konkurencyjnej cenowo oferty.

Zamawiający wyraża zgodę.

Załącznik nr 2
Zadanie nr 4

Pytanie 27.
Czy Zamawiający dopuści na zasadzie równoważności wysokiej klasy respirator stacjonarno-transportowy, z możliwością transportu pacjenta, renomowanej niemieckiej firmy Fritz Stephan o następujących parametrach:

Parametry ogólne
	Respirator stacjonarno-transportowy na podstawie jezdnej.
	Waga modułu respiratora 6,3 kg (z akumulatorem)
	Wentylacja dorosłych, dzieci powyżej 3 kg
	Zasilanie w tlen: / - z centralnego źródła sprężonych gazów od 2,8 do 6,0 bar / - niskim ciśnieniem O2: 0-1,5 bar / - kompatybilne z tlenem 93%
	Integralna turbina – przepływ szczytowy 230 l/min.
	Zasilanie sieciowe 100-240 V 50 Hz+/-10%
	Awaryjne zasilanie respiratora z wewnętrznego akumulatora 180 minut
	Klasa szczelności IP44
	Standardy: EN 794-3; EN 1789; EN 60601-1-2
	Respirator przeznaczony do transportu wewnątrz szpitalnego, w karetce, w transporcie lotniczym.
Tryby wentylacji
	Preprogramowane parametry wentylacji dla dzieci oraz dorosłych – wybór przyciskiem na panelu czołowym
	Wentylacja kontrolowana objętością: VC-CMV; VC-SIMV
	Wentylacja kontrolowana ciśnieniem: PC-CMV; PC-SIMV
	Wentylacja wspomagana: PC-ACV; CPAP
	Wentylacja nieinwazyjna: PC-ACV; PC-SIMV; PC-CMV; CPAP
	Wentylacja ciśnieniowo kontrolowana z docelową objętością oddechową PRVC
	CPAP, DuoPAP
	Wspomaganie ciśnieniowe PSV
	Możliwość regulacji triggera wydechowego w funkcji PSV
	Funkcja preoksygenacji: stężenie tlenu 21-100%; zakres regulacji czasu 10-180 sek.
	Automatyczna kompensacja oporów rurki intubacyjnej
	Trigger przepływowy 0,2 do 15 l/min.
	Trigger wydechowy 5-70%
Parametry wentylacji
	Częstość oddechów regulowana w zakresie 1–150 odd./min.
	Objętość oddechowa regulowana w zakresie: / - 20-2000 ml (tryb PC/PRVC) / - 100 do 2000 ml (tryb VC)
	Czas wdechu regulowany w zakresie 0,2 do 30 sek.
	Czas wydechu regulowany w zakresie 0,2 do 30 sek.
	Współczynnik I:E regulowany w zakresie 1:150, 150:1
	Stężenie tlenu w mieszaninie oddechowej regulowane płynnie w zakresie 21 – 100%
	Ciśnienie wdechowe Pinsp regulowane w zakresie 6 – 55 mbar
	Ciśnienie wspomagania Psupp regulowane w zakresie 1 – 50 mbar
	Wybór opcji przełączania cyku oddechowego: / Ti / Te; I:E / częstość odd.; Ti / częstość odd.
	Wentylacja bezdechu (apnea ventilation)
	PEEP regulowane w zakresie 0 – 25 mbar
Monitorowanie
	Kolorowy ekran dotykowy TFT, przekątna 8,4 cali
	Wyświetlanie 3 krzywych dynamicznych
	Wyświetlanie parametrów wentylacji:
	Graficzna prezentacja 3 pętli oddechowych
	Prezentacja 72 godzinnych trendów mierzonych parametrów
	Możliwość jednoczesnej prezentacji przebiegu dynamicznego i pętli oddechowej
	Częstość oddechowa
	Częstość oddechów spontanicznych
	Objętość wydechowa pojedynczego oddechu
	Objętość wydechowa pojedynczego oddechu spontanicznego
	Objętość wentylacji minutowej
	Objętość minutowa wentylacji spontanicznej
	Minutowa objętość przecieku
	Czas wdechu
	Czas wydechu
	Czas bezdechu
	Opór oddechowy (R)
	Podatność (C)
	I:E
	Ciśnienie szczytowe
	Ciśnienie plateau
	Średnie ciśnienie w układzie oddechowym
	P0,1
	Ciśnienie PEEP/CPAP
Alarmy
1	Kategorie alarmów: alarmy techniczne, alarmy pacjenta wysokiego/ niskiego priorytetu
2	Niskie/ wysokie ciśnienie średnie PAW, niedrożność, objętość minutowa MV niska/ wysoka, apnea, objętość oddechowa VT niska/ wysoka, wysoka częstość oddechowa, przeciek, PEEP wysokie/ niskie
11	Pamięć alarmów z ich opisem
Wyposażenie
	Kompletny układ oddechowy dla dorosłych jednorazowego użytku – 10 szt.
	Podstawa jezdna
	Możliwość komunikacji z rządzeniami zewnętrznymi umożliwiające przesyłanie danych z respiratora za pomocą karty SD
	Gniazdo podłączenia nebulizatora. Programowany czas nebulizacji 5 do 30 minut
	Oprogramowanie w języku polskim

Zamawiający dopuszcza.

28. Zamawiający zawarł opis w zadaniu nr 10:
"Szafki personelu – 35 sztuk
Szafki ubraniowe- drzwi z blachy stalowej z blokadą szerokiego otwierania z gumową amortyzacją umożliwiającą ciche zamykanie,
otwory wentylacyjne, półka na nakrycia głowy, drążek na ubrania, haczyki metalowe na ręczniki,
zamykane na klucz łucznik w wyposażeniu rozmiar szafki wys. ok 1,70-1,80m, szer. ok 0,60m"

Czy Zamawiający dopuszcza szafkę ubraniową o parametrach:
Wymiar 600x500x1800h mm (s/g/w), w szafie dwie komory 300 mm
bez podziału czysta/brudna, w środku półka, drążek na wieszaki, lusterko,
haczyki ubraniowe i na ręcznik, zamek na klucz Eurolock ryglowany w 1 pkt., otwory wentylacyjne,
drzwi z blokadą szerokiego otwierania z gumową amortyzacją umożliwiającą ciche zamykanie.
Zamawiający nie dopuszcza – wymaga podziału czyste/brudne.
29. czy Zamawiający dopuści łózko czterosegmentowe z trzema segmentami ruchomymi ?
Zamawiający dopuszcza.
30. Czy Zamawiający dopuści łóżko z regulacją wysokości w zakresie 40 – 80 cm ?
Zamawiający dopuszcza.
31. Czy Zamawiający dopuści łóżko z regulacją wysokości w zakresie 38 81 cm ?
Zamawiający dopuszcza.
32. Czy Zamawiający dopuści łóżko z bezpiecznym obciążeniem roboczym na poziomie 200 kg ?
Zamawiający nie dopuszcza. Wymaga obciążenia minimum 230 - 250 kg.
33. Czy Zamawiający dopuści łózko, którego powierzchnia leża wykonana jest z polipropylenu ?
Zamawiający dopuszcza.
34. Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową z blatem środkowym metalowym malowanym proszkowo ?
Zamawiający dopuszcza.
Zadanie nr 3
35. czy Zamawiający dopuści dwa porty ssące w postaci 2 zbiorników zamontowanych na szynie wózka ssaka elektrycznego z możliwością przełączenia ssania między zbiornikami ?
Zamawiający dopuszcza.
36. W trosce o zachowanie uczciwej konkurencji czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie poz. 15 do nowoutworzonego zadania ? Wydzielenie pozycji do nowego zadania pozwoli na złożenie oferty przez większą grupę Wykonawców, a co za tym idzie uzyskanie korzystniejszej ceny dla Zamawiającego.
Zamawiający wyraża zgodę.

Dyrektor SPZZOD w Augustowie
Krystyna Wilczewska