Augustów, dn. 12 maja 2020 r.

Dotyczy : Dostawa wyposażenia dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Długoterminowej w Augustowie w ramach projektu „Współpraca na rzecz Wzmocnienia Transgranicznego Systemu Ochrony Zdrowia” LT-PL-3R-220 nr referencyjny 6/ZP/2020

Odpowiadając na zapytania Wykonawców Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Długoterminowej w Augustowie wyjaśnia co następuje :
Zadanie nr 5
Respirator – 4 sztuki

Pytanie 1: Czy Zamawiający dopuści na zasadzie równoważności wysokiej klasy respirator stacjonarno-transportowy o następujących parametrach:

Parametry ogólne
	Respirator stacjonarno-transportowy na podstawie jezdnej, fabrycznie nowy rok produkcji 2020
	Waga modułu respiratora 9,8 kg
	Wentylacja dorosłych, dzieci powyżej 3 kg
	Zasilanie w tlen: / - z centralnego źródła sprężonych gazów od 2,8 do 6,0 bar / - niskim ciśnieniem O2: 0-1,0 bar
	Integralna turbina – przepływ szczytowy ≥ 210 l/min.
	Zasilanie sieciowe 100-240 V 50 Hz+/-10%
	Awaryjne zasilanie respiratora z wewnętrznego akumulatora 180 minut
	Klasa szczelności IP21
	Respirator stacjonarno-transportowy przeznaczony do transportu wewnątrz szpitalnego
Tryby wentylacji
	Preprogramowane parametry wentylacji dla dzieci oraz dorosłych – wybór przyciskiem na ekranie respiratora
	Wentylacja kontrolowana objętością: V-A/C; V-SIMV
	Wentylacja kontrolowana ciśnieniem: P-A/C; P-SIMV
	Wentylacja wspomagana: PSV; CPAP
	Wentylacja nieinwazyjna: P-A/C; P-SIMV; DuoLevel, APRV, CPAP, PSV
	Wentylacja ciśnieniowo kontrolowana z docelową objętością oddechową PRVC, PRVC-SIMV
	DuoLevel, APRV
	Wspomaganie ciśnieniowe PSV
	Możliwość regulacji triggera wydechowego w funkcji PSV
	Funkcja preoksygenacji: stężenie tlenu 21-100%; zakres czasu 120 sek.
	Automatyczna kompensacja oporów rurki intubacyjnej
	Trigger przepływowy 0,5 do 15 l/min.
	Trigger wydechowy 10-85%
Parametry wentylacji
	Częstość oddechów regulowana w zakresie 1–100 odd./min.
	Objętość oddechowa regulowana w zakresie: / - 20-2000 ml (tryb V-A/C, V-SIMV, PRVC)
	Czas wdechu regulowany w zakresie 0,2 do 10 sek.
	Czas narastania krzywej ciśnienia w zakresie 0 do 2 sek.
	Współczynnik I:E regulowany w zakresie 1:10, 4:1
	Stężenie tlenu w mieszaninie oddechowej regulowane płynnie w zakresie 21 – 100%
	Ciśnienie wdechowe Pinsp regulowane w zakresie 5 – 80 mbar
	Ciśnienie wspomagania Psupp regulowane w zakresie 0 – 80 mbar
	Wybór opcji przełączania cyku oddechowego: / Ti ; I:E; f
	Wentylacja bezdechu (apnea ventilation)
	PEEP regulowane w zakresie 0 – 45 mbar
Monitorowanie
	Kolorowy ekran dotykowy TFT, przekątna 12,1 cali
	Wyświetlanie 3 krzywych dynamicznych
	Wyświetlanie parametrów wentylacji:
	Graficzna prezentacja 3 pętli oddechowych
	Prezentacja 72 godzinnych trendów mierzonych parametrów
	Możliwość jednoczesnej prezentacji przebiegu dynamicznego i pętli oddechowej
	Częstość oddechowa
	Częstość oddechów spontanicznych
	Objętość wydechowa pojedynczego oddechu
	Objętość wydechowa pojedynczego oddechu spontanicznego
	Objętość wentylacji minutowej
	Objętość minutowa wentylacji spontanicznej
	Minutowa objętość przecieku
	Czas wdechu
	RCexp
	Czas bezdechu
	Opór oddechowy (R)
	Podatność (C)
	I:E
	Ciśnienie szczytowe
	Ciśnienie plateau
	Średnie ciśnienie w układzie oddechowym
	P0,1
	Ciśnienie PEEP/CPAP
Alarmy
1	Kategorie alarmów: alarmy techniczne, alarmy pacjenta wysokiego/ niskiego priorytetu
2	Niskie/ wysokie ciśnienie średnie PAW, niedrożność, objętość minutowa MV niska/ wysoka, apnea, objętość oddechowa VT niska/ wysoka, wysoka częstość oddechowa, przeciek, PEEP wysokie/ niskie
11	Pamięć alarmów z ich opisem – 5000 zdarzeń
Wyposażenie
	Kompletny układ oddechowy dla dorosłych jednorazowego użytku – 10 szt.
	Podstawa jezdna
	Możliwość komunikacji z rządzeniami zewnętrznymi umożliwiające przesyłanie danych z respiratora za pomocą pamięci typu pendrive
	Gniazdo podłączenia nebulizatora. Programowany czas nebulizacji 1 do 60 minut
	Oprogramowanie w języku polskim

Zamawiający dopuszcza.
Zadanie nr 14
2. Czy Zamawiający dopuści pokrywę z włókna syntetycznego lub ze stali nierdzewnej – kwasoodpornej zamiast z PCV ?
Zamawiający dopuszcza.
3. Czy Zamawiający może podać wysokość wózka – tzn prosimy o podanie wysokości od podłoża ( styku kółek z ziemią ) do górnej krawędzi tacy.
Około 59 – 60 cm.
4. Czy taca ma być na stałe związana z konstrukcją wózka ?
Nie.
Pytanie 5.
Dotyczy zadania 3. Ssak – 4szt.
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości ssak zasilany elektrycznie, posiadający jeden port ssący? Pozostałe parametry zgodne z wymaganiami Zamawiającego.

Poniżej zdjęcie poglądowe ssaka, który chcielibyśmy zaoferować:

Zamawiający nie dopuszcza.
Pytanie 6.
Dotyczy zadania 11. Wózek kąpielowy – 4szt.
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek kąpielowy, którego konstrukcja wykonana jest ze stali węglowej lakierowanej proszkowo na kolor biały?

Poniżej zdjęcie poglądowe wózka, który chcielibyśmy zaoferować w postępowaniu:
Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 7.
Dotyczy zadania 13. Wózek zabiegowy – 2szt. Pkt. 2.
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek zabiegowy wykonany z:
- konstrukcja opiera się na 4 solidnych aluminiowych kolumnach,
- ściany tylnia i boczne wózka wykonane z nierdzewnego kompozytu aluminium,
- fronty szuflad ze stali – lakierowane proszkowo,
- blat górny roboczy wykonany ze stali nierdzewnej,
?
Zamawiający nie dopuszcza, oczekuje wózka fabrycznie nowego, rok produkcji nie starszy niż 2020 4 KÓŁKA JEZDNE, 2 Z BLOKADĄ, WOREK NA ODPADY, TRZY PÓŁKI, DRUCIANY KOSZ
Pytanie 8.
Dotyczy zadania 13. Wózek zabiegowy – 2szt. Pkt. 3.
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek zabiegowy, którego blat górny roboczy wykonany jest ze stali nierdzewnej?
Zamawiający nie dopuszcza.
Pytanie 9.
Dotyczy zadania 13. Wózek zabiegowy – 2szt. Pkt. 6. i 7.
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek zabiegowy, który zamiast wysuwanych kuwet i koszy wyposażony jest w 5 szuflad typu skrzynkowego, na prowadnicach kulkowych z pełnym wysuwem i funkcją samo-domykania się?
Poniżej zdjęcie poglądowe wózka, który chcielibyśmy zaoferować w postępowaniu:

Zamawiający nie dopuszcza.
Zadanie 8
10. Czy Zamawiający w pkt. 1 dopuści leże cztero segmentowe co jest parametrem lepszym od oczekiwanego ?

Zamawiający dopuszcza.

11. Czy Zamawiający w pkt. 5 dopuści regulację 40-80 cm?

Zamawiający dopuszcza.
12. Czy Zamawiający w pkt. 6 dopuści łóżko bez krążków odbojowych?

Zamawiający nie dopuszcza.

13. Czy Zamawiający w pkt. 7 dopuści poręcze na ¾ długości leża ?

Zamawiający nie dopuszcza.

Zadanie 9

14. Czy Zamawiający w pkt. 2 dopuści szafkę dwustronną, która ma możliwość postawienia jej z lewej lub prawej strony łóżka bez konieczności przekładania blatu ?

Zamawiający dopuszcza.

Zadanie 11

15. Czy Zamawiający dopuści konstrukcję ze stali malowanej proszkowo, natomiast poręcze boczne oraz uchwyty przednie i tylne wykonane ze stali nierdzewnej ?

Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 8
Łóżka szpitalne - 35 sztuk
16. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka szpitalne o zakresie regulacji leża 425 mm do 825 mm?
Zamawiający dopuszcza.
17. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka szpitalne, które nie posiadają centralnej blokady kół, zamiast tego posiadają wszystkie koła z indywidualną blokadą?
Zamawiający dopuszcza.
Pakiet 9
Szafki przyłóżkowe – 35 sztuk
18. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafki przyłóżkowe, których korpus jest z blachy malowanej proszkowo, po bokach osłonięty tworzywowymi osłonami?
Zamawiający dopuszcza.
19. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafki przyłóżkowe, które posiadają blat główny osłonięty tworzywową nakładką z rantami zapobiegającymi zsuwaniem się przedmiotów, łatwą w utrzymaniu czystości?
Zamawiający dopuszcza.
20. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafki przyłóżkowe, w których maksymalna wysokość blatu bocznego wynosi 1050 mm?
Zamawiający dopuszcza.
21. Czy Zamawiający może doprecyzować do czego konkretnie odnosi się zapis w pkt 6 „ blat środkowy z tworzywa typu ABS”?
Czy chodzi o wkład tworzywowy w szufladzie, czy o tworzywową półkę wewnątrz zamykanej szafki?
Chodzi o półkę wewnątrz zamykanej szafki.
Pytanie 22.
Dotyczy zadania 8. Łóżka – 35szt. Pkt. 3.
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości łóżko, nieposiadające funkcji szybkiego poziomowania leża (CPR)?
Zamawiający nie dopuszcza.
Pytanie 23.
Dotyczy zadania 8. Łóżka – 35szt. Pkt. 4.
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości łóżko, którego koła blokowane są indywidualnie?
Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 24.
Dotyczy zadania 8. Łóżka – 35szt. Pkt. 5.
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości łóżko, którego wysokość leża regulowana jest elektrycznie w zakresie: od 40 do 80cm?
Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 25.
Dotyczy zadania 8. Łóżka – 35szt. Pkt. 5.
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości łóżko, którego wysokość leża regulowana jest elektrycznie w zakresie: od 32 do 80cm?
Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 26.
Dotyczy zadania 8. Łóżka – 35szt. Pkt. 6.
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości łóżko, którego szczyty nie posiadają krążków odbojowych?
Zamawiający nie dopuszcza.
Pytanie 27.
Dotyczy zadania 8. Łóżka – 35szt. Pkt. 7.
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości łóżko, wyposażone w barierki boczne zabezpieczające ¾ długości leża, wykonane z aluminium?
Zamawiający nie dopuszcza.
Pytanie 28.
Dotyczy zadania 8. Łóżka – 35szt. Pkt. 7.
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości łóżko, wyposażone w barierki boczne zabezpieczające ¾ długości leża, wykonane ze stali lakierowanej proszkowo?
Zamawiający nie dopuszcza.
Pytanie 29.
Dotyczy zadania 8. Łóżka – 35szt.
Czy Zamawiający z uwagi na panujące warunki związane z wirusem COVID-19 i ograniczoną dostępność producentów do podzespołów, wyrazi zgodę na wydłużenie terminu realizacji pakietu łóżek – 35szt. Do 6 tygodni od dnia podpisania umowy?
Zamawiający nie wyraża zgody.
Poniżej zdjęcia poglądowe łóżka, które chcielibyśmy zaoferować w postępowaniu:

PYTANIA do zadania nr 3
30. Czy Zamawiający dopuści 2 butle o poj. 1,5l lub 2,5l z poliwęglanu do wkładów jednorazowych lub 2 butle o poj. 2l z polisulfonianu autoklawowalne z zastawką zabezpieczającą przed przepełnieniem?
Zamawiający nie dopuszcza.
31. Czy Zamawiający dopuści dwa porty ssące w postaci 2 zbiorników zamontowanych na ssaku?
Zamawiajacy dopuszcza.
32. Czy Zamawiający dopuści podstawę jezdną ssaka na kółkach bez pedału do sterowania nożnego?
Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 33: Zadanie 4. Koncentrator tlenu
Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy koncentrator tlenu - zasilany energią elektryczną 220-230V,regulowany przepływ tlenu od 0,5l-5l/min, stężenie tlenu do 96% (93%,+/-3%), poziom hałasu nieprzekraczający 43dB, alarmy-błąd zasilania, niski poziom tlenu, nawilżacz z możliwością podłączenia drenów do podawania tlenu?

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 34: Zadanie 1. Lampa Sollux na statywie

Czy Zamawiający dopuści lampę o większej mocy żarówki max 375 WAT?
Zamawiający dopuszcza.

Załącznik nr 4 do SIWZ
Pytanie 35.
Mając na uwadze najlepiej pojęty interes Zamawiającego, jak i potencjalnych wykonawców zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wydłużenie terminu dostawy do minimum 90 dni. Proponowany termin wynika z ostrożności z zaistniałej sytuacji epidemiologicznej oraz faktem, że oferowany sprzęt jest produkowany w krajach Europy. Równocześnie Oferent dołoży wszelkich starań aby dostawa została zrealizowana w możliwie jak najkrótszym terminie.

Zamawiający nie wyraża zgody.

Załącznik nr 2
Zadanie nr 5
Pytanie 36.
Czy zamawiający będzie wymagał aby urządzenie posiadało przyciski szybkiego uruchamiania wentylacji na panelu czołowym, służące do wyboru grupy wiekowej, które rozpoczynają bezpieczną wentylację z możliwością późniejszej zmiany parametrów startowych w dowolnym momencie? Pozwala to na lepsze dopasowanie się do standardów wentylacji w danej placówce.

Zamawiający nie wymaga.

Załącznik nr 2
Zadanie nr 5
Pytanie 37.
Czy zamawiający będzie wymagał aby moduł respiratora był zdejmowany z podstawy jezdnej jedną ręką, bez użycia narzędzi? Pozwala to, na szybsze i łatwiejsze rozpoczęcie transportu pacjenta z urządzeniem, a wbudowana turbina i wydajna bateria pozwala również na odpowiednio długie transportowanie.

Zamawiający nie wymaga.

Zadanie nr 13 – Wózek zabiegowy, 2 szt.
Wózek mobilny do leków, 2 szt.
38. Czy Zamawiający dopuści wózek, którego narożniki oraz konstrukcja wykonane są z wytłaczanego anodowanego aluminium (tylna ściana wzmocniona - 3 warstwowa : aluminium-polietylen-aluminium), z bokami wózka malowane proszkowo?
Zamawiający nie dopuszcza.
39. Czy Zamawiający dopuści wózek wyposażony zamiast pojemnika na odpady z tworzywa sztucznego z pokrywą wahadłową w kosz na odpady z tworzywa sztucznego otwierany kolanem (bez konieczności dotykania rękami)?
Zamawiajacy nie dopuszcza.
   (poglądowe zdjęcia oferowanego wózka)
Pytania - dotyczące SIWZ oraz projektu umowy dla Zadania nr 13
40. Prosimy Zamawiającego o rezygnację z wymogu dokonania szkolenia pracowników – dla Zadania 13. Oferowane wózki są bardzo proste w obsłudze, a wykwalifikowany personel medyczny nie powinien mieć najmniejszych problemów z ich obsługą w parciu o wcześniejsze zapoznanie się z instrukcją obsługi /w jęz. polskim, dostarczanej wraz z dostawą/, zawierającą wszystkie niezbędne informacje potrzebne do korzystania z tego sprzętu. Ponadto ze sprzętu jakim są oferowane wózki nie uzyskuje się żadnych informacji, które przez personel muszą być wykorzystane i poddane interpretacji, gdyż nie jest to aparatura medyczna. Konieczność realizacji powyższego wymogu dla oferowanych wózków przyczyni się jedynie do niezasadnego koniecznością zawyżenia ceny ofertowej, wynikającej z konieczności oddelegowania pracownika w celu jego formalnego dopełnienia. Prosimy Zamawiającego o wprowadzenie stosownych zmian do treści umowy.
Zamawiający rezygnuje z tego wymogu.

41. Prosimy Zamawiającego o rezygnację z wymogu przeprowadzenia uruchomienia – dla Zadania nr 13. Zamawiający otrzymuje oferowane wózki w postaci nadającej się do użytku, żadne czynności związane z uruchomieniem nie są zatem konieczne. W przypadku tego sprzętu wymóg ten jest bezzasadny, a konieczność jego realizacji przyczyni się jedynie do zbędnego zawyżenia ceny ofertowej, wynikającej z konieczności oddelegowania pracownika w celu jego formalnego dopełnienia. Prosimy Zamawiającego o wprowadzenie stosownych zmian do treści umowy.
Zamawiajacy rezygnuje z tego wymogu.

42. Prosimy Zamawiającego o wydłużenie terminu dostawy dla Zadania nr 13 – z 30 do 42 dni od podpisania umowy (lub wskazanie innego akceptowanego przez Zamawiającego wydłużonego terminu). Jest to standardowy termin realizacji dla oferowanych wózków. Wydłużenie terminu pozwoli nam na terminowe wywiązanie się z obowiązku dostawy dla Zamawiającego.
Zamawiajacy nie wyraza zgody.
43. Czy Zamawiający wydłuży termin dostawy do 56 dni?
Zamawiający nie wyraża zgody.
 Zadanie nr 11
44. Czy Zamawiający dopuści wózek kąpielowy o poniższych parametrach:
Opis techniczny:
• Łóżko - wózek do kąpieli pacjentów;
• Wykonany ze stali nierdzewnej;
• Mycie i dezynfekcja wózka (termiczna i chemiczna) o poniższych parametrach:
- mycie i dezynfekcja wodą ciepłą o temp.95ºC i ciśnieniu do 5bar,
- dezynfekcja środkami do maszynowej dezynfekcji chemicznej w temp.60ºC,
- suszenie gorącym powietrzem w temperaturze do 90ºC,
• Leże wodoodporne wyposażone w wannę z regulowaną długością odpływu. Wykonane z tworzywa typu EVA o gładkiej strukturze;
• Hydrauliczna regulacja wysokości leża za pomocą dźwigni nożnej;
• Leże wyposażone w składane barierki boczne;
• Wózek wyposażony w 4 koła jezdne, skrętne z blokadą obrotu na 2 kołach, posiadające bieżnik gładki, elastyczny z gumy, nie pozostawiający śladów na posadzkach żywiczno- epoksydowych. Średnica kół 125 mm;
• Cztery gumowe odboje umieszczone w narożach leża;
Długość: 1920 mm
Szerokość: 760 mm
Regulacja wysokości: 600 – 830 mm
Zamawiający dopuszcza.
Zadanie nr 15
45. Dozownik do płyny dezynfekcyjnego oraz mydła ma mieć opcję bezdotykowego czy manualnego dozowania na saszetki powyżej 1 litra?
Bezdotykowy z pojemnikiem na płyn lub mydło. Dozowniki do płynu dezynfekcyjnego oraz mydła nie są na saszetki, ale do pojemnika wlewa się płyn z baniaka.
Zadanie nr 1
Poz. 3
46. Czy Zamawiający dopuści do postępowania lampę sollux o poniższych parametrach:
 emisja światła podczerwonego
1 promiennik w głowicy
regulacja położenia głowicy
regulacja wysokości statywu za pomocą sprężyny gazowej
tubus wyposażony jest w wentylator chłodzący oraz system mocowania filtrów
regulacja mocy promieniowania
ustawianie czasu zabiegu
pulpit sterujący z przyciskami:
Przyciski wyboru żarówki (w przypadku lampy z dwoma promiennikami)
Przyciski zmiany parametrów pracy (regulacja mocy, ustawianie czasu)
Przycisk program (programowanie sekwencji zabiegowej: różna moc w 5 - minutowych odcinkach czasu)
Start / Pauza (rozpoczęcie / chwilowe zatrzymanie zabiegu)
Stop (zatrzymanie zabiegu)
podstawa jezdna w wykonaniu z 4 kółkami skrętnymi (2 kółka z hamulcami) montaż nie wymaga odkręcenia osłony elektroniki
Zasilanie: 230 V, 50 Hz
Moc żarówki: max. 375 W
Pobór mocy: max. 395 W
Bezpieczniki: 2 x T8A / 250 V
Moc ustawiana: (10 - 100) %
Wymiary (dł. x szer. x wys.): 740 x 480 x min. 1180 mm, max. 1760
Masa: ok. 30 kg
Czas zabiegu: 30 minut
Klasa wyrobu medycznego: II a
Zamawiający dopuszcza.
Dotyczy: Zadanie nr 1, pozycja 3
47. Czy Zamawiający dopuści lampę typu sollux wyposażoną w kółka bez blokady ?

Zamawiający nie dopuszcza.
Dotyczy: Zadanie 1, pozycja 8
Proszę o dopuszczenie Aparat RR zasilany na baterie, automatyczny naramienny, testowany klinicznie, duża dokładność pomiaru, sygnalizuje zużycie baterii, zakres pomiaru ciśnienia 0-300 mmHg, tętno 30-180 uderzeń/min, sposób pomiaru oscylometryczny, mankiet 22-32 cm, wyłączanie automatyczne.

Zamawiający dopuszcza.
Dotyczy: Zadanie nr 1, pozycja 5
48. Prosimy o dopuszczenia resuscytatora silikonowego o objętości worka 2000 ml.

Zamawiający dopuszcza.
Dotyczy: Zadania nr 8 – Łóżka 35 sztuk
49. Czy Zamawiający dopuści łóżko posiadające cztery koła jezdne z indywidualną blokadą każdego z czterech kół?

Zamawiający dopuszcza.

50. Czy Zamawiający dopuści łóżko z szeroki zakres regulacji leża od 40 cm – 80 cm ?

Zamawiający dopuszcza.

51. Czy Zamawiający dopuści łóżko o bezpiecznym obciążeniu roboczym do 185 kg ?
Zamawiający dopuszcza.

52. Prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiający oczekuje dostawy łóżek i szafek z jednej gamy materiałowo-kolorystycznej, co umożliwi zaoferowanie zestawu do opieki długoterminowej charakteryzującego się dużą wygodą, łatwą obsługą, indywidualną ochroną mieszkańców i wyjątkowymi właściwościami higienicznymi?

Tak.
Dotyczy: Zadania nr 9 – szafki przyłóżkowe 35 szt.
53. Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową z odchylanym blatem bocznym składanym do boku szafki z jednej strony?

Zamawiający dopuszcza.

54. Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową wyposażoną w dwustronnie otwierane drzwiczki oraz dwustronnie wysuwaną szufladę, co umożliwia ustawienie szafki z lewej lub prawej strony łóżka?

Zamawiajacy dopuszcza.

55. Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową, której czoło szafki, blat górny, blat boczny oraz czoło szuflady wykonane są z płyty laminowanej wykończonej okleiną PCV?

Zamawiający dopuszcza.

56. Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową z blatem środkowym z wodoodpornej, wysokiej klasy płyty laminowanej wykończonej okleiną PCV?

Zamawiający dopuszcza.

57. Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową o maksymalnej wysokości stolika bocznego 89 cm?

Zamawiający nie dopuszcza.

58. Prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiający oczekuje dostawy łóżek i szafek z jednej gamy materiałowo-kolorystycznej, co umożliwi zaoferowanie zestawu do opieki długoterminowej charakteryzującego się dużą wygodą, łatwą obsługą, indywidualną ochroną mieszkańców i wyjątkowymi właściwościami higienicznymi?

Tak.
Dotyczy: Zadanie nr 11 – Wózek kąpielowy 4 szt.
59. Czy Zamawiający dopuści wózek kąpielowy o konstrukcji ze stali malowanej proszkowo?

Zamawiający dopuszcza.
Dotyczy: Zadania nr 13 – Wózek zabiegowy 2 szt.
60. Czy Zamawiający dopuści wózek zabiegowy z blachy ocynkowanej malowanej proszkowo?

Zamawiający dopuszcza.

61. Prosimy o dopuszczenie wózka zabiegowego wyposażonego w 5 szuflad o różnych wysokościach, zamiast wysuwanych koszy i kuwet. Proponowane rozwiązanie jest bardziej uniwersalne. Istnieje również możliwość dostosowania wysokości szuflad do potrzeb użytkownika.

Zamawiający nie dopuszcza.

62. Prosimy o dopuszczenie wózka zabiegowego wykonanego ze stali malowanej proszkowo, z blatem z tworzywa sztucznego ABS w kolorze białym. Blat z pogłębieniem, otoczony z 3 stron bandami o wysokości 40 mm. Możliwość łatwego demontażu blatu oraz wymiany w przyszłości na nowy.

Zamawiający dopuszcza.

Dyrektor SPZZOD w Augustowie
Krystyna Wilczewska